Технически спецификации

обособена позиция № 1 „4D-ултразвуков апарат“ – 1 брой, със следните минимални и задължителни параметри:

- Ехографът да е максимално ергономичен и мобилен. Да е пригоден за работа както в стационара  така и на терен;

- Да е лек и компактен, с тегло не по-голямо от 7.5 kg заедно с батерия;

- Да притежава широкоъгълен LCD монитор с висок контраст и резолюция;

- Да притежава голям, не по-малък от 19 cm допълнителен екран със сензорно управление, тип „тъчскрийн”, за опериране с  режим зависимите параметри;

- Операторът да има възможност за програмиране на бутони по свое желание;

- Операторът да има възможност за програмиране на потребителски макроси - обединяване на изпълнение на поредица от рутинни и често повтарящи се команди с натискане на един бутон;

- Операторът да има възможност за настройка на размера  на зоната, предвидена върху дисплея за ехографския образ. Най-малко 3 степени: намалена, нормална, увеличена;

- В  ехографа да са вградени най-малко два активни конектора за едновременно включване на два образни трансдюсера без да се броят конекторите за едноразмерни писалкови трансдюсери;

- Да е предвидена опционална възможност за едновременно включване на четири образни трансдюсера;

- Вградената в ехографа батерия да позволява нормална автономна работата при спиране на електрозахранването за не по-малко от един час;

- Да е предвидена защита на корпуса и комуникационните отвори съобразена с условия на работа на терен, включително защита срещу водни пръски и прах;

- В ехографа да са вградени съвременните интерфейси за връзка с периферия, включително USB, LAN, Wi-Fi, HDMI;

- Програмата на ехографа да е Windows базирана;

- Да има режим на  бързо стартиране в рамките до 20 sec;

- Да има възможност за дистанционно сервизно обслужване през Интернет;

- Консумация на електрическа енергия на оферирания ехограф в режим на работа: по-малка от 200 VA.

Образни  възможности:

Да притежава висока честота на кадрите  в 2D, достигаща до най-малко 1400 Hz;

Честотният диапазон на ехографа да не е по-малък от 1 – 20 MHz;

Да притежава режим на  тъканно хармонично изобразяване от най-последно поколение;

Да има следните режими на работа: 2D режим, М режим, цветен и мощен доплер, тъканен доплер, спектрален доплер: PW, HPRF, CW;

Да има друг вид доплер със свръх висока чувствителност към бавни потоци;

Да има дуплекс и триплекс на основните режими в реално време;

Операторът да има възможност за автоматична настройка на общото и позоновото усилване на 2D образа с натискане на един бутон;

Операторът да може да избира из между най-малко 4 работни честоти (честотни диапазона). Изборът да е наличен както за двуразмерен образ, за двуразмерен образ с тъканно хармонично изобразяване така и за цветен и спектрален доплерови режими;

Операторът да има възможност за най-малко 4 настройки на пространствената резолюция на цветния доплер;

Операторът да има възможност за едновременна настройка на образните параметри на пулсовия доплер с натискане на един бутон: наклон на доплера, усилване, скала и базова линия;

Да поддържа трапецовидно разширение на зрителното поле, включително за кардиологични трансдюсери;

Да има технология за подобряване качеството на образа в реално време чрез редуциране на шумове и артефакти, със запазване на пълната клинична информация. Операторът да има възможност за детайлна настройка на параметрите на филтриране, включително промяна на баланса между суровия (RAW) и филтрирания ехографски образ;

Измервания и съхранение на образите:

Ехографът да разполага с вградена база данни за пациентите с голям капацитет, за архивиране на образи, сурови данни на 3D и 4D образи, кинопримки, рапорти от изследването и данни на пациентите с възможност за последваща постобработка (RAW data management), измерване, анализ и генериране на нови рапорти;

Да има разширен калкулационен пакет за обща ехография, репродуктивна ветеринарна медицина и мускулно скелетни изследвания при едри животни с автоматично формиране на специализирани протоколи. Операторът да има възможност за детайлна настройка на резултатите от изследването включени в протокола;

Окомплектовка:

Линеарен трансдюсер окомплектован със сваляща се ръкохватка за повърхностни изследвания и дистанционен държач за проникване при трансректален достъп с минимален честотен диапазон от 5 до 10 MHz;

Конвексен 2D/4D трансдюсер за средни и едри животни с минимален честотен диапазон от  1 до 8 MHz;

Мобилен подов статив с регулиране на височината;

Работна станция - софтуерен пакет за инсталация на външна компютърна система идентичен на програмата на ехографа за оф-лайн пост-обработка на получените ехографски данни, извършване на специализирани измервания и работа с протоколи от изследванията. Да позволява инсталиране на няколко компютъра едновременно.

обособена позиция № 2 „Безжичен рентгенов панел“ – 1 брой, със следните минимални и задължителни параметри:

Технология - Плоскопанелен детектор: a-Si TFT с PIN диод

Сцинтилатор - CsI

Образ размер - 10 x 12 инча (25 x 32 cm)

Големина на пиксела - 124 ㎛

Пикселна матрица - 2,048 x 2,560

Време за получаване образ - до 3 sec

Сива скала - 16 bit

Данни интерфейс - Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n/ac, (2.4GHz / 5GHz двулентов)

Интерфейс на рентг. генератор - Line trigger: DR Trigger Mode, Auto trigger: режим AED

Автономно захранване - Батерии Li Ion, работа в режим снимки до 8 часа; включена зарядна станция

Прахо- и водозащита - IP67 – висока прахо- и водозащита

Удароустойчивост - Висока

Софтуер - Включен, в т.ч. извеждане на образ на мобилно устройство

Размер – 300 - 400 mm x 300 - 400 mm x 10 - 20 mm

Тегло - 2.00 – 4,00 kg

Гаранция: мин. 24 месеца

обособена позиция № 3 „Ендоскопска система“ - 1 брой, със следните минимални и задължителни параметри:

Гъвкав видео ендоскоп за ветринарно приложение в горен и долен храносмилателен тракт

Да бъде оборудван с висококачествена CCD камера с висока резолюция

Да бъде напълно херметизиран с възможност за почистване чрез потапяне на целия гъвкав ендоскоп

Поле на видимост поне 140°

Фокусна дълбочина поне 3-100mm

Обхват на извиване на върха, поне: 205° горе, 85° долу и по 90° в ляво и дясно

Диаметъра на дисталния край да бъде не повече от 8.8 mm

Диаметър на работната част не повече от 8.0 mm

Диаметъра на инструменталния канал да бъде поне 1.9 mm

Работната дължина да бъде поне 1480 mm

Общата дължина да бъде не по-малко от 1820 mm

Да притежава допълнителен екран с диагонал поне 3 инча на ръкохватката на ендоскопа за по-бърза навигация с финкция за запис и възпроизвеждане на изображения и видео на/ от SD карта памет

Да бъде снабден с фрикционни спирачки на двете движения с функция за безопсно приплъзване

Комбиниран светлинен източник и Видео процесор:

LED източник на светлина със спектър, близък до дневната светлина. Цветната температура да бъде в диапазона: 5500k-7500k

Мощност поне 30W

Интензитета да бъде поне 30 000lx

Да притежава топлинен филтър - IR 3

Да бъде с очакван живот на лампата от поне 18 000h

Да притежава възможност за USB връзка  с компютър за запазване на изображения и видео

Софтуера за възпроизвеждане и запис да притежава възможност за избор на различни формати за изображения и видео

Да има следните интерфейси: DVI – 1бр., Video BNC – 2 бр.,Y/C (S-видео) – 1 бр.

Да бъде с клас I защита срещу електрически удар

Да притежава степен на защита от токов удар от тип BF

Да има функция за ръчна селекция на експозицията с поне 2 нива на избор

Да притежава функция за подобряване визуализацията на кръв

Да притежава контрол на усилването на степени

Да притежава функция за замразяване изображението от козолата на видео процесора, както и директно от ръкохватката на ендоскопа

Да притежава стъпаловиден контрол на силата на осветление

Да притежава Функция за контрол на баланса на бялото и вграден еталон за настройка

Да има възможност за Y / R / B настройка на цветовия тон с 50 нива

Да има интегрирана помпа за вода и въздух с отделен контрол за включване и изключване

Стандартно  окомплектоване – да бъде достававено с ендоскопа:

Количка за ендоскоп и ендоскопско оборудване

Гъвкав Биопсиен форцепс

Четка за почистване на работния канал

Резервен комплект клапани въздух/вода и смукателен

Водоустойчива капачка за електрическия конектор

Тестер за херметичност с вграден манометър

Контейнер за вода

Комплект за почистване

Калъф за съхранение и транспорт на ендоскопа.

обособена позиция № 4 „Специализирани медицински монитори“ – 2 броя, със следните минимални и задължителни параметри:

процесор - Intel® Core™ i5 с мин 2.7 GHz

Оперативна памет - 8 GB

Твърд диск - 120GB SSD

мрежа - 2x10/100/1000 MBit

интерфейс - 2xRS-232, 4x USB 3.0

Размер на монитора - 24", 1920*1200 pixels, контраст 1000:1, ъгъл 178°/178°. подлежащ на почистване с дезифектант, 16:10 чуствителен на допир

ОС - Windows 10 Pro или еквивалент

Монтаж - Възможност за монтаж на колона, на стена или на стойка за бюро

Гаранция: мин. 24 месеца.

обособена позиция № 5 „Телеметрично ЕКГ с холтер“ – 1 брой, със следните минимални и задължителни параметри:

Канали: Два; За едновременно записване на Einthoven I, II, III и Goldberger aVR, aVL, aVF

Обхват: 100 м чист диапазон

Батерии: 2 бр алкални (Тип AA)

Честота на вземане на проби: 500 Hz

Честотен обхват: 0.05 Hz - 100 Hz

Системни изисквания:

Софтуер, базиран на Windows

Преносим компютър с мин. честотата 800 MHz

Минимална 256 Mb RAM

USB версия 1.1 или по-нова версия

Четец на SD карти

Препоръчителна графична разделителна способност 1024 x 768 или по-висока

Характеристика:

Безжично телеметрично предаване на ЕКГ към компютър, преносим компютър или джобен компютър (PDA)

Двуканална ЕКГ за едри и дребни животни

Холтер ECG (> 24 часа) на стандартна SD-карта

Ясен диапазон от около 100 м (Bluetooth Клас 1)

Тегло: до 150 гр. Размер: до Н: 12.0 cm, L: 6.5 cm и D: 2.2 cm

Системата да включва: Предавател, приемник за Bluetooth Клас 1, 256 Mb SD карта за съхранение, софтуер, 1 торба с 40 ЕКГ електроди

Гаранционно поддържане – мин. 12 месеца