обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване и апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“

Предмет и обем на поръчката: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване и апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“.

Поръчката е обособена в позиции, както следва:

- обособена позиция № 1 „Система за замразяване на семенна течност на паети“

- обособена позиция № 2 „Центрофуга“

- обособена позиция № 3 „Верту латерал флоу райдър“

- обособена позиция № 4 „Автоматична система за определяне на клетъчни елементи в мляко“

- обособена позиция № 5 „Настолна центрофуга 10/15“

- обособена позиция № 6 „Водна баня“

Технически спецификации:

Обособена позиция № 1 „Система за замразяване на семенна течност в паети“ - 1 /един/ брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики:

- устройство за ръчно запечатване на пайетите преди замразяване;

- термоизолираща кутия от стиропор с капак, съдържаща секции от неръждаем метал за съхранение и замразяване на семенна течност в паети под азотни пари от течен азот, метален капак за ваната от неръждаем метал;

- плуващ метален рак за поставяне на паети от 0.25 и 0.5 ml;

- криокуб за пренасяне на замразена семенна течност под формата на паети.

Гаранция – мин. 12 месеца.

Обособена позиция № 2 „Центрофуга“ - 1 /един/ брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики:

- максимална скорост – диапазон не по-малък от 200 до 6 000 rpm.;

- максимално RCF – не по-малко от 4 400x g;

- максимален капацитет – не по-малко от 6х50 мл;

- микропроцесорен контрол;

- въздушно охлаждане;

- LCD дисплей, показващ скорост на въртене, време за центрофугиране и степен на ускорение/спиране;

- работно време /време за центрофугиране/ – възможност за избор между следните режими: - от 10 сек. до 99 ч: 99мин: 59сек и - режим на непрекъсната работа;

- автоматични блокировки - заключване на капака след стартиране на програмата;

- автоматично изключване при разбалансираност /дисбаланс/;

- ниво на шума – ≤ 60 dB;

- захранване 220 V, 50-60 Hz.

Центрофугата да бъде окомплектована с: ъглов ротор с не по-малко от 12 гнезда и капацитет не по-малък от 12х15 мл, с rpm не по-малко от 6 000

Към ротора да бъдат предложени и: съответстващи адаптори за 5 мл епруветки и вакутейнери –  12 бр.; съответстващи адаптори за 7 мл епруветки –  12 бр.

- ъглов ротор с не по-малко от 6 гнезда и капацитет не по-малък от 6х50 мл, с rpm не по-малко от 6 000;

- центрофугата да има възможност за последваща окомплектация с ъглови и летящи ротори и адаптери за: - 15/50 мл епруветки тип Falcon; - 1.5/2.0 мл епруветки тип Eppendorf и - Стандартни епруветки с обеми от 5 до 50 мл

Обособена позиция № 3 „Верту латерал флоу райдър“ – 1 /един/ брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики:

- vertu четец, 220V;

- vertu баркод четец;

- принтер, 220V;

- миксер Вортекс;

- цифров Таймер;

- микропипетор, 100μl;

- фунии за филтриране, 65 мм (4);

- държач за тестовите ампули;

- градуиран цилиндър, 25 мл;

- vertu Инструкция за работа.

Обособена позиция № 4 „Автоматична система за определяне на клетъчни елементи в мляко“ – 1 /един/ брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики:

- автоматично дозиране и разстилане на млечната проба на предметното стъкло;

- автоматично оцветяване на пробата;

- професионален тринокулярен микроскоп за наблюдение биологични проби, със следните характеристики: оптична глава - триноколярна с наклон 30о, въртяща се на 360о, разстояние между окулярите 55-75мм; окуляри - WF10X, P16X; обективи - 4X, 10X, 40X(имерсионен), 100X(имерсионен); масичка - размери 140X140mm, автоматично придвижване (X x Y): 75 х 55 мм, анодизирано защитно покритие против надраскване, десен и ляв управляващ механизъм; фокусиране - външен и вътрешен винт за грубо (20 мм) и фино (2 μm) фокусиране; кондензер - регулируем, NA1.25 с диафрагма; осветление - халогенна лампа 6V / 20W, регулиране на яркостта; захранване - 220 V / 50/60Hz;

- автоматична система за предвижване на масичката на микроскопа в хоризонтална и вертикална посока;

- цветна CCD камера, разработена на базата на CCD (Charge Coupled Device) светлинно чувствителен силиконов чип. Той представлява матрица от светлинно чувствителни пиксели. Когато светлинна попада върху даден пиксел той се трансформира в ел. товар., пропорционален на количеството светлина. Със следните характеристики: сензор - 1/3" Super HAD CCD; ТВ линии – 600; минимална осветеност - 0.12 lux; работни температура - -20 до 55°C; захранване - 12 V DC

- компютър и монитор съвместими с камерата;

- софтурна система за управление и диагностика, включваща изчисляване на фактора на микроскопа, визуализация на зрителното поле и автоматично броене на соматичните клетки и съхраняване на базата данни

Гаранция мин. 12 месеца.

Обособена позиция № 5 „Настолна центрофуга 10/15“ - 1 /един/ брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики:

- ъглов ротор с минимум 6 гнезда за епруветки 10-15 мл;

- максимална скорост: 6000 rpm-1 (или по-висока);

- цифров таймер.

Гаранция мин. 12 месеца.

Обособена позиция № 6 „Водна баня“ - 1 /един/ брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики:

- полезен обем – 6-8 l;

- температурен обхват: +5 °C над стайната, до 99.9 °C;

- точност ± 0.2 оС;

- резолюция 0.1 оС;

- вътрешна камера от неръждаема стомана;

- капак от пластмаса или неръждаема стомана;

- статив от неръждаема стомана;

- дигитален дисплей за температура и време.

Гаранция мин. 12 месеца.

Обособена позиция № 7 „Центрофуга настолна“ - 1 /един/ брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики:

- DC мотор;

- максимална скорост – минимум 4500 об./мин.;

- таймер – минимум 30 min;

- ротор 8-10 гнезда, 8/15 мл.;

- ръчно настройване на обороти и време;

- защити – автоматично заключване на капака при работа, защита при висока скорост и температура извън нормата;

- тегло до 8 кг.

Гаранция мин. 12 месеца.